Приложение 2

к тендерной  документации

Техническая спецификация

Повторный тендер на закуп  медицинского оборудования на 2023 год»

Лот № 1 Кресло гинекологическое

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Кресло гинекологическое |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок (кресло), включая Кабель питания |  | Гинекологическое кресло с электромеханическими настройками положения. Кресло должно быть предназначено для проведения гинекологических осмотров и выполнения различных гинекологических процедур. Толщина обивки, не менее: 50 мм. Обивка секций должна иметь эргономичную форму. Кресло должно иметь не менее трёх секций: головная, спинная, тазовая. Рамы сиденья и спинной секции кресла должны быть изготовлены из полированной нержавеющей стали. Основание кресла и корпус колонны должны быть изготовлены из литого алюминия с порошковым покрытием. Наличие специальных выравнивающих винтовых опор для установки кресла в безопасном, устойчивом положении. На обратной стороне спинной секции должен располагаться держатель для рулонов с бумагой, предназначенный для размещения рулонов бумаги, шириной не более 500мм. Возможность разматывания бумаги для застилания спинной и тазовой, либо только тазовой секции. Возможность управления электромеханическими регулировками кресла посредством простой в управлении кабельной ножной педали. Требования к электромеханическим регулировкам: Электромеханическая регулировка высоты, не менее: 550 – не более 900 мм. Электромеханическая регулировка высоты за счет подъема тазовой секции, не менее: 550 не более 1130 мм. Электромеханическая регулировка тазовой секции, не менее: +20 градусов. Электромеханическая регулировка спинной секции, не более: +50 градусов. Требования к габаритным характеристикам: Ширина секций для размещения пациента: не менее 550 мм. Общая длина секций кресла в разложенном состоянии, не более: 1330 мм. Габариты головной секции, не менее: 330 х 550 мм. Габариты спинной секции, не менее: 580 х 550 мм. Габариты тазовой секции, не менее: 380 х 550 мм. Пространство, необходимое для установки кресла, не более: 860 x 550 мм. Вес кресла, не более: 110 кг. Безопасная рабочая нагрузка, не менее: 200 кг. Требования к электропитанию: Питание: не менее 110/230В / 50–60 Гц. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Опоры для ног по Гепелю, со встроенными поручнями, пара |  | Ножные опоры по Геппелю со встроенными ручными подпорками должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Наличие чехлов из искусственной кожи для ручных подпорок. Опоры для ног должны регулироваться по высоте и вращаться. Материал подколенников: вспененный полиуретан. Бесступенчатая регулировка наколенников с помощью шарового шарнира. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Поддон с держателем | Поддон с держателем: Лоток из нержавеющей стали, размещаемый под сиденьем должен быть выдвижным и иметь возможность наклона. Размеры лотка, не более: 325 x 265 x 65 мм. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: не менее 20~30°C Относительная влажность: не менее 30~75 % Атмосферное давление: не менее 70~106 кПа Электроснабжение не менее 200-240В |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес : область Абай, Жарминский район, с.Калбатау, Мустанбаева, 108 |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

2 қосымша

тендерлік құжаттамаға

Техникалық сипаттама

2023 жылға арналған медициналық жабдықты сатып алуға арналған қайталама тендер"

№ 1 Лот гинекологиялық Кресло

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы ((медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып) | Гинекологиялық Кресло |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п |  | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы. | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Қуат кабелін қоса алғанда, негізгі блок (кресло) |  | Электромеханикалық орналасу параметрлері бар гинекологиялық орындық. Кресло гинекологиялық тексерулер жүргізуге және әртүрлі гинекологиялық процедураларды орындауға арналған болуы керек. Қаптаманың қалыңдығы, кем дегенде: 50 мм. бөлімдердің қаптамасы эргономикалық пішінге ие болуы керек. Креслода кемінде үш бөлім болуы керек: бас, доральді, жамбас. Орындық жақтаулары мен орындықтың артқы бөлігі жылтыратылған тот баспайтын болаттан жасалуы керек. Креслолардың негізі мен бағананың корпусы ұнтақпен қапталған алюминийден жасалуы керек. Креслоларды қауіпсіз, тұрақты күйде орнатуға арналған арнайы тегістейтін бұрандалы тіректердің болуы. Дорсальды бөліктің артқы жағында ені 500 мм-ден аспайтын қағаз орамдарын орналастыруға арналған қағаз орамдары ұстағышы болуы керек.дорсальды және жамбас бөлігін немесе тек жамбас бөлігін төсеу үшін қағазды босату мүмкіндігі. Креслолардың электромеханикалық реттеулерін басқаруға оңай кабельдік аяқ педальы арқылы басқару мүмкіндігі. Электромеханикалық реттеуге қойылатын талаптар: Биіктікті электромеханикалық реттеу, кемінде: 550-900 мм артық емес. Жамбас секциясын көтеру есебінен биіктікті электромеханикалық реттеу, кемінде: 550 1130 мм артық емес. Жамбас секциясын электромеханикалық реттеу, кемінде: +20 градус. Доральді секцияны электромеханикалық реттеу, артық емес: +50 градус. Жалпы сипаттамаларға қойылатын талаптар: Науқасты орналастыруға арналған бөлімдердің ені: кемінде 550 мм. Кресло секцияларының жалпы ұзындығы жайылған күйде, артық емес: 1330 мм. Бас секциясының габариттері, кемінде: 330 х 550 мм. Доральді секцияның габариттері, кемінде: 580 х 550 мм. Жамбас секциясының габариттері, кемінде: 380 х 550 мм. Креслоларды орнатуға қажетті кеңістік: 860 x 550 мм артық емес. Креслолардың салмағы, артық емес: 110 кг. Қауіпсіз жұмыс жүктемесі, кемінде: 200 кг. Электр қуатына қойылатын талаптар: Тамақтану: кем дегенде 110 / 230В / 50-60 Гц. | 1 жинақ |
|  |  | 2 | Геппельге арналған аяқ тіректері, кіріктірілген тұтқалары бар , жұп |  | Кіріктірілген қол тіректері бар геппельге арналған аяқ тіректері тот баспайтын болаттан жасалуы керек. Қол тіректеріне арналған жасанды былғарыдан жасалған қақпақтардың болуы. Аяқ тіректері биіктігі бойынша реттеліп, айналуы керек. Поплитальды Материал: полиуретанды көбік. Тізе жастықшаларын шар буынымен қадамсыз реттеу. | 1 жинақ |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Ұстағышы бар паллет | Ұстағышы бар науа: орындықтың астына орналастырылған тот баспайтын болаттан жасалған науа тартылатын және еңкейтуге қабілетті болуы керек. Науаның өлшемдері, артық емес: 325 x 265 x 65 мм. | 1 дана. |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Үй-жайға қойылатын талаптар: Үй-жайдың ауданы: кемінде 8 шаршы метр; Жүйенің оңтайлы жұмыс жағдайлары: Қоршаған орта температурасы: кем дегенде 20~30°C Салыстырмалы ылғалдылық: кем дегенде 30~75 % Атмосфералық қысым: кем дегенде 70~106 кПа Электрмен жабдықтау 200-240 В кем емес |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Мекен-жайы : Абай облысы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Мұстанбаева, 108 |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |  |