Приложение 2

к тендерной  документации

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

КГП на ПХВ «Жарминская районная больница»

Управления здравоохранения области Абай

Приказ №122

от 01.08.2023 года

_____________Исабеков Е.М.

Техническая спецификация

Лот № 1 Светильник смотровой: мобильный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Светильник смотровой: мобильный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Купол с подвесным кронштейном | Бестеневой смотровой светильник предназначен для использования в операционных залах, процедурных кабинетах, стоматологических и ветеринарных клиниках для освещения операционного поля при проведении хирургических операций или диагностических процедур. Количество блоков освещения/куполов, шт:1 Форма блоков освещения/купола и материал: круглый купол диаметром не более 28 см, изготовленный из термостойкого пластика, обладающего высоким сроком службы и механической прочностью, а именно: PC/ABS LIGHT BLOCK (поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол) представляет собой смесь ПК и АБС, обеспечивающую уникальное сочетание высокой технологичности АБС с превосходными механическими свойствами, а также ударопрочностью и термостойкостью. Современная монолитная конструкция купола должна обеспечивать простоту чистки, эргономичность использования и идеальное взаимодействие с ламинарным потоком. Источник света: светодиоды . Количество источников основного света - 1 модуль, состоящих из не менее 18 светодиодов Средний срок службы источников света, ч: не менее 60000. Позиционирование светильника должно осуществляться с помощью стерильной ручки, расположенной в центре купола, а также нестерильной ручки, установленной сбоку. Должна быть возможность изменять интенсивность освещения, удерживая руку под датчиком приближения на расстоянии не менее 5 см (функция «no touch»). Масса купола – не менее 2.5 кг. Масса светильника – не более 30 кг. Освещенность в центре светового поля, не менее кЛк: 60 Диаметр светового поля не менее d10 на расстоянии 1м, мм: не менее 250 Диаметр светового поля не менее d50, на расстоянии 1м, мм: не менее 130 Цветовая температура, °К: нерегулируемая – не менее 4400 Индекс цветопередачи (RA): не менее 97 Регулируемая освещенность: (в диапазоне не менее 25-100% от максимальной освещенности) с помощью трехступенчатого регулятора системы «np touch». Повышение температуры в области головы хирурга <1°C Глубина освещенности: L1+L2, 20% - не менее 194 см L1+L2, 60% - не менее 120 см Напряжение питания: 24 В пост.тока Потребляемая мощность купола светильника -не менее 20 Вт Мин.потребляемая мощность светильника – не менее 50 VA Класс защиты от поражения электрическим током – не менее I Степень защиты корпуса (касается подвески) – не менее IP 20 Степень защиты купола – не менее IP 43 | 1 шт |
|  |  | 2 | Прямой кронштейн | Предназначен для соединения с подвесным кронштейном купола. Cтальной кронштейн, крепящийся к штативу, длиной не менее 670 мм. |  |
|  |  | 3 | Верхняя и нижняя часть штатива | Верхняя и нижняя часть штатива, должна предназначаться для соединения с подвесным кронштейном купола. Описание: стальной штатив, состоящий из двух элементов (для удобства пакования), общей длиной не менее 1310 мм. Диаметр штатива не менее 56 мм, ширина стенок стали не менее 3,6 мм | 1 шт. |
|  |  | 4 | Основание с блоком питания | Основание с блоком питания на колесах для свободного перемещения светильника. Описание: стальное основание в виде пластины на 4-х двойных колесах диаметром не менее 50 мм, два из которых с блокировкой. Длина пластины – не менее 700 мм, ширина – не менее 500 мм. К основанию прикреплен блок питания, покрытый алюминиевым кожухом круглой формы. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 2 | Стерильная ручка | Стерильная ручка. Специальная ручка для позиционирования светильника. Стерилизуемая. Описание: ручка блока освещения съемная, стерилизуемая. Температура стерилизации съемной ручки, не менее ºС: 134 Изготовлена из MALEN PJ – 400 (изотактический полипропилен и пропилен-этиленовый полимер натурального цвета) | 1 шт. |
| 3 | Требования к хранению и транспортировке | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания 100-240 В. Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Рекомендуемое напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питание 50Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры: - Температура не менее от -20ºC до не более +50ºC - относительная влажность не менее 10 ÷ до не более 95% - атмосферное давление не менее 500 ÷ не более 1060 гПа Рекомендуемые условия рабочей среды: температура окружающей среды не менее +10ºC до не более +40ºC относительная влажность не менее 30 ÷ не более 95% атмосферное давление не менее 700 ÷ не более 1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP область Абай, Жарминский район, с.Калбатау, Мустанбаева, 108 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: область Абай, Жарминский район, с.Калбатау, Мустанбаева, 108 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Бекітемін

Бас дәрігер

"Жарма аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК

Абай облысының Денсаулық сақтау басқармасы

_____________Исабеков Е. М.

Бұйрық №122  от «01»тамыз 2023ж.

Техникалық сипаттама

| № р/р | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып). | Қарау шамы: мобильді |  |  |  |
| 2 | Жиынтыққа қойылатын талаптар | № р/р | Медициналық техникаға арналған жиынтықтың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға арналған жиынтықтың моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы. | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жиынтықтар: |  |  |  |
|  |  | 1 | Аспалы кронштейні бар күмбез | Көлеңкесіз қарау шамы хирургиялық операцияларды немесе диагностикалық процедураларды жүргізу кезінде операциялық алаңды жарықтандыру үшін операциялық залдарда, емдеу бөлмелерінде, стоматологиялық және ветеринарлық клиникаларда қолдануға арналған. Жарықтандыру блоктарының/күмбездердің саны, дана: 1 Жарық/күмбез блоктарының пішіні және материалы: диаметрі 28 см-ден аспайтын дөңгелек күмбез, жоғары қызмет ету мерзімі мен механикалық беріктігі бар ыстыққа төзімді пластиктен жасалған, атап айтқанда: PC/ABS LIGHT BLOCK (поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол) - бұл АБС-тің жоғары өнімділігінің бірегей үйлесімін қамтамасыз ететін, қатты соққы мен ыстыққа төзімділігі жоғары ПК және АБС қоспасы. Күмбездің заманауи монолитті дизайны тазалауға, эргономикалық пайдалануға ыңғайлы және ламинарлы ағынмен тамаша әрекеттеседі. Жарық көзі: жарық диодтары болуы керек. Негізгі жарық көздерінің саны - 1 модуль, ол кемінде 18 жарықдиодты шамдардан тұрады. Жарық көздерінің орташа қызмет ету мерзімі, сағ: кемінде 60 000. Шамды орналастыру күмбездің ортасында орналасқан стерильді тұтқаны, сондай-ақ бүйіріне орнатылған стерильді емес тұтқаны қолдану арқылы жүзеге асырылуы керек. Жарық қарқындылығын өзгерту мүмкіндігі қолды жақындық сенсорының астында кемінде 5 см қашықтықта ұстау арқылы жасалуы керек («no touch» функциясы). Күмбездің салмағы – кемінде 2,5 кг. Шамның массасы 30 кг-нан аспайды. Жарық өрісінің ортасындағы жарықтандыру, кЛк: 60 D10 жарық өрісінің диаметрі 1м, мм қашықтықта: кемінде 250 D50 жарық өрісінің диаметрі, 1м, мм қашықтықта: кемінде 130 Түс температурасы, °К: реттелмейтін – кемінде 4400 Түсті көрсету индексі (RA): кемінде 97 Реттелетін жарықтандыру: (максималды жарықтың кемінде 25-100% диапазонында) «np touch» жүйесінің үш сатылы реттегішінің көмегімен жасалады. Хирургтың бас аймағындағы температураның жоғарылауы <1°C Жарық тереңдігі: L1+L2, 20% - кемінде 194 см L1+L2, 60% - кемінде 120 см Қуат кернеуі: үздіксіз токқа 24 В Шам күмбезінің қуатын тұтыну – кемінде 20 Вт Шамның қуатын мин. тұтыну – кемінде 50 VA Электр тогының соғуынан қорғау классы – I Корпустың қорғаныс дәрежесі (ілгішке қатысты) – IP 20 Күмбезді қорғау дәрежесі – IP 43 | 1 дана |
|  |  | 2 | Тік кронштейн | Күмбездің ілулі кронштейніне қосылуға арналған. Штативке бекітілген болат кронштейн, ұзындығы кемінде 670 мм. |  |
|  |  | 3 | Штативтің жоғарғы және төменгі бөлігі | Штативтің жоғарғы және төменгі бөлігі күмбездің ілулі кронштейніне қосылуға арналған болуы керек. Сипаттамасы: екі элементтен тұратын болат штатив (тұраққа ыңғайлы болу үшін), жалпы ұзындығы кемінде 1310 мм. Штативтің диаметрі кемінде 56 мм, болат қабырғаларының ені кемінде 3,6 мм | 1 дана |
|  |  | 4 | Қуат көзі бар бөлік | Шамды еркін жылжыту үшін дөңгелектерде қуат көзі бар бөлік орналасқан. Сипаттамасы: диаметрі кемінде 50 мм болатын 4 қос дөңгелекті пластина түріндегі болат бөлік, оның екеуінің бұғатталатын жүйесі бар. Пластинаның ұзындығы кемінде 700 мм, ені кемінде 500 мм. Бөлікке дөңгелек пішінді алюминий қаптамамен жабылған қуат көзі бекітілген. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозған бөлшектер: |  |  |  |
|  |  | 2 | Стерильді тұтқа | Стерильді тұтқа. Шамды орналастыруға арналған арнайы тұтқа. Зарарсыздандырылатын. Сипаттамасы: жарықтандыру қондырғысының тұтқасы алмалы-салмалы, зарарсыздандырылады. Алмалы-салмалы тұтқаны зарарсыздандыру температурасы, ºС: 134. MALEN PJ – 400-ден жасалған (изотактикалық полипропилен және пропилен-табиғи түсті этилен полимері) | 1 дана |
| 3 | Сақтау және тасымалдау талаптары | Қуат беру желісі жерге тұйықталған, тұрақты және оның үздіксіз қуат кернеуі 100-240 В болуы керек. Жабдықты қосу үшін 3 сымды электрмен жабдықтау схемасы бар розетка қажет: фаза, бейтарап, жерге тұйықтау. Ұсынылатын қуат кернеуі 220 Вольт, 20А, қуат жиілігі 50 Гц. Тұрақты және үздіксіз электрмен жабдықтау болмаған жағдайда медициналық техниканың/бұйымның тұтынылатын қуатына байланысты кернеуді тұрақтандыру функциясы бар үздіксіз қоректендіру көздерін орнату қажет. Ұсынылатын температура диапазоны: - температура от -20ºC до +50ºC- - салыстырмалы ылғалдылық 10 ÷ 95% - атмосфералық қысым 500 ÷ 1060 гПа Ұсынылатын жұмыс ортасының шарттары: - қоршаған ортаның температурасы +10ºC до +40ºC - салыстырмалы ылғалдылық 30 ÷ 95% - атмосфералық қысым 700 ÷ 1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020-ға сәйкес) | DDP Абай облысы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Мұстанбаев көшесі, 108 |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Абай облысы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Мұстанбаев көшесі, 108 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға сервистік қызмет көрсету кепілдігі кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және ол мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды қайта ауыстырып салу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаң, кір, коррозия және тотығу іздерін кетіру (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |