Приложение 2

к тендерной  документации

Техническая спецификация

Тендер на закуп  медицинского оборудования на 2023 год»

Лот № 1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Консоль для ультразвуковой диагностической медицинской системы, Монитор специальный медицинский | Общие требования: полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система среднего класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим допплером. Области применения абдоминальные исследования акушерство гинекология кардиология скелетно-мышечная система ангиология урология поверхностно расположенные органы и структуры педиатрия неонатология ортопедия онкология транскраниальные исследования трансвагинальные исследования Режимы сканирования: В режим: Количество карт серой шкалы, не менее - 26 Количество карт окрашивания, не менее - 9 Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее - 8 Максимальная глубина сканирования, не менее - 33 см Поддержка технологии широкого угла сканирования на секторном датчике, град, не менее - 120 Максимальная частота кадров в секунду в B-режиме, не менее - 1449 Возможность регулировки пользователем значения скорости звука в тканях, используемого при построении изображения, для повышения контрастности и детализации М-режим Количество карт серой шкалы, не менее - 8 Количество карт окрашивания, не менее – 9 Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера PW – импульсно-волновой допплер: Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки Количество карт, не менее - 14 (серые + окраш) Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,3 до 27,9 Диапазон регистрируемых скоростей при установке коррекции угла 80°, м/с, не менее - 0,001 – 62,65 Диапазон изменения угла сканирования, градусы, не менее - +/- 20° Коррекция угла, диапазон, градусы, не менее - +/- 90° Размер пробного объёма, мм, не менее - 1 – 16 Коррекция угла, шаг, градусы, не более - 1° Максимальное количество допплеровских частот на одном датчике, не менее – 4 ЦДК - цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания, не менее - 14 Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,1 до 25 Диапазон регистрируемых скоростей, м/с, не менее - 0,02 – 1,8 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике, не менее - 4 Максимальная частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее - 458 ЭД - цветовое допплеровское картирование по энергии Диапазон PRF, кГц, не менее - от 0,1 до 25 Максимальная частота кадров в секунду в режиме ЭД, не менее – 458 Направленный энергетический допплер Аккумуляция в режиме ЦДК и ЭД (накопление цвета за выбираемый пользователем промежуток времени) Триплексный режим: не менее В+CFM+PW or CW B+PD+PW or CW Максимальная частота кадров в секунду в триплексном режиме, не менее - 1789 Режим трапециевидного сканирования совместимый с линейными и секторными датчиками Режим кодированной тканевой гармоники совместимый со всеми визуализирующими датчиками Максимальное количество базовых частот на одном датчике, не менее - 4 Максимальное количество гармонических частот на одном датчике, не менее (указать точное значение) - 4 Гармоника фазовой инверсии Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования Максимальное число передаваемых лучей, не менее - 9 Максимальное число принимаемых лучей, не менее - 9 Одновременное отображение с фундаментальным изображением Количество настроек степени воздействия на качество изображения, не менее - 7 Совместимость с режимами кодированной гармоникой, ЦДК, ЭД, импульсно-волнового допплера, органоспецифичным режимом визуализации, не ниже 3D/4D Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений Совместимость со всеми типами датчиков Совместимость со всеми режимами визуализации, в том числе не ниже 3D/4D Количество степеней фильтрации изображения, не менее – 6 Режим B-сканирования с отклонением угла (для линейных датчиков и линейных объемных датчиков) и улучшенным распознаванием биопсийной иглы Программа, обучающая базовым навыкам сканирования на аппарате - схематическое изображение правильной постановки датчика - анатомический срез органов - пример клинического изображения Программа для автоматизации и протоколирования этапов ультразвукового исследования - Заводские протоколы и редактор пользовательских протоколов - Автоматическое заполнение аннотаций, переключения режимов сканирования и активация измерений Программа, обучающая работе на аппарате с практическими советами и ответами на часто возникающие вопросы Специальная технология автоматического обнаружения, оконтуривания и измерения основных биометрических параметров плода Программа автоматического измерения размеров и объема мочевого пузыря Монитор Жидкокристаллический антибликовый монитор, размещенный на свободно перемещаемом кронштейне Размер экрана по диагонали, дюймы, не менее - 21,5“ Разрешение монитора, пикселы, не менее - 1920х1080 Диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, дюймы, не менее - 21,5“ Регулировка угла наклона вперед/назад, градусы, не менее - 90°/25° Поворот в горизонтальной плоскости, градусы, не менее - 145° Регулировка высоты монитора по высоте, см, не менее - 15 Регулировка панели управления по высоте, см, не менее - 37,5 Независимая регулировка высоты панели управления и высоты монитора Интерфейс пользователя - Регулируемая в трех направлениях консоль управления - Угол вращения консоли управления, градусы, не менее - 90° - Интегрированные в консоль динамики - Цветная сенсорная панель управления, дюймы, не менее - 9,9 - Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура - Интерактивная подсветка клавиатуры - Специализированные отсеки для принтера и DVD-привода на передней стороне корпуса Полный частотный диапазон работы системы, МГц, не менее - От 1,7 до 18,0 Формирование ультразвукового луча – Цифровое Технология широкополосного формирования ультразвукового луча Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков, не менее - 4 Бесштырьковые коннекторы датчиков Запись голосовых комментариев при сохранении изображений и/или кинопетель с помощью подключенного usb микрофона Встроенная аккумуляторная батарея, позволяющая системе работать в течение не менее 15 минут Динамический диапазон, дБ, не менее - 275 Количество цифровых приемо-передающих каналов, не менее - 301 056 Максимальная частота кадров в секунду, не менее - 1449 Максимальная глубина проникновения УЗ луча, см, не менее - 33 Количество заводских предустановочных программ, не менее - 113 Количество определяемых пользователем предустановочных программ, не менее - 607 Кинопамять: - Режим хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-петель из цифровой памяти изображений. - Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиции, не менее - 11 - Максимальная длительность кинопетли, кадров, не менее - 219000 Максимальная длительность кинопетли, сек, не менее – 209 Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования Автоматическая оптимизация TGC изображения Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии - Автоматическая корректировка PRF - Автоматическая корректировка угла - Автоматическое инвертирование спектра Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме - Количество отображаемых параметров, не менее - 14 Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным «сырым» ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: • В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима • СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы • PW-режим: включение/выключение режима, усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, автоматические измерения • Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация анатомического М-режима, трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений (если установлена соответствующая опция). Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений Составление архивов пациентов; - Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM «сырые» данные - Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений - Проведение измерений и расчетов - Вывод отчётов об исследованиях - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных не менее CD/DVD, USB в формате : jpg, avi, wmv - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате не ниже Windows Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши Встроенные предустановки для визуализации пациентов с нормальным и ухудшенным акустическим окном Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии - Протокол отслеживания внутриутробного развития плода - Программы расчетов для многоплодной беременности - Программы расчетов для суставной дисплазии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные Микроконвексные Секторные фазированные Линейные Комбинированные ректовагинальные Биплановые Объемные 4D–датчики, в том числе и внутриполостные | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской | Кабель питания с европейской вилкой | 1 шт. |
|  |  | 3 | Руководство пользователя для ультразвуковых систем на русском языке | Руководство пользователя для ультразвуковых систем на русском языке | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Датчик линейный | Линейный датчик для исследований сосудов, малых и поверхностных органов, скелетно-мышечного аппарата, неонатологии и педиатрии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее - 4,2-13 Количество элементов, не менее - 192 Ширина сканируемого участка, мм, не менее - 38,4 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее - 4 Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее - 4 Изменение угла сканирования, градусы – не менее ±20° Поддержка: Спектрального допплера; цветового допплеровского картирования; многолучевого сложносоставного сканирования; режим получения изображений и подавления артефактов | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик микроконвексный внутриполостной | Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее - 4,0-10,0 Количество элементов, не менее - 128 Радиус кривизны, мм, не более - 9 Угол сканирования, градусы, не менее - 168° Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее - 3 Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее - 3 Поддержка: Спектрального допплера; многолучевого сложносоставного сканирования; | 1 шт. |
|  |  | 3 | Модуль программный встраиваемый для получения изображений в режиме непрерывно-волнового допплера | непрерывно-волновой допплер Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки; Диапазон регистрируемых скоростей, м/с, не менее - 0,002 – 61,05 Коррекция угла, диапазон, градусы, не менее - +/- 90° Коррекция угла, шаг, градусы, не более - 1° | 1 шт. |
|  |  | 4 | Держатели для датчиков микроконвексных внутриполостных | Горизонтальный держатель для внутриполостных датчиков | 1 шт. |
|  |  | 5 | Адаптер беспроводной | Опция беспроводного доступа к локальной сети по wi-fi | 1 шт. |
|  |  | 6 | Модуль программный встраиваемый для обеспечения передачи данных в формате DICOM | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие передачу данных в стандарте DICOM 3 | 1 шт. |
|  |  | 7 | Полка для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения | Полка для черно-белого принтера | 1 шт. |
|  |  | 8 | Устройство для печати черно-белых медицинских изображений, Полка для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения, Бумага для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения | Набор включащий в себя • Черно-белый принтер • Полку для принтера • 1 рулон бумаги для принтера | 1 комплект |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бумага для устройства, печатающего черно-белые медицинские изображения | Бумага для черно-белого принтера | 1 рулон |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | - Питание не менее 100/115/230 В, 50/60 Гц. - Рабочий режим: - Температура: от не менее +10° до не более +40° - Влажность воздуха: от не менее 35 до не более 75% без выпадения конденсата. - Хранение: - Температура: от не менее 0° до не более +50° - Влажность воздуха: от не менее 10 до не более 85% без выпадения конденсата. - Площадь помещение не менее 10 кв.м. - Необходима фиксация в вертикальном положении - Розетки с заземлением, рекомендуется использовать источник бесперебойного питания |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: область Абай, Жарминский район, с.Калбатау, Мустанбаева, 108 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Лот №2  Электрокаогулятор

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрокаогулятор |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель и (или) марка , каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Коагулятор электрохирургический | Коагулятор электрический предназначен для хирургического резания и коагуляции. Область применения: Гинекология, урология, общая хирургия, гастроэнтерология/эндоскопия, нейрохирургия, ЛОР, ортопедия, дерматология, офтальмология Высокочастотный аппарат для атравматичных монополярных и биполярных коагуляций и сечений в регулируемой электрохирургии. Управление: Интерактивное управление в форме открытого текстового диалога, Световая индикация только активного ВЧ-гнезда, Дистанционное переключение режимов резание-коагуляция: активирование с рукоятки держателя и активирование с педали, Дистанционное переключение функциональных программ аппарата: активирование с рукоятки держателя и активирование с педали, Применение принципа «подключай и работай» для подключения инструментов и принадлежностей, Визуальное отображение ожидаемого воздействия на ткань , Визуальное представление необходимой информации только для активного гнезда - функция , Функция "Автостарт" - (контроль продолжительности активирования, с индивидуальной адаптацией максимальной продолжительности включения), Контроль продолжительности активации режима, Возможность создания и сохранения в памяти аппарата индивидуальных пользовательских программ резания и коагуляции не менее (198 программ (99*2), Подключение не менее 2-х ножных переключателей, Описание: Количество гнёзд (установочных мест) в ВЧ приборе: не менее 4 установочных места: 1. Биполярное гнездо 2. Монополярное гнездо или Биполярное гнездо или Мультифункциональное гнездо (по выбору) 3. Мультифункциональное гнездо или Монополярное гнездо (по выбору) 4. Гнездо нейтрального электрода Система автоматического регулирования пиковой мощности , Установка апгрейдов (программного обеспечения, расширяющего функциональные возможности аппарата), Автоматическое регулирование напряжения, Автоматическое регулирование искры (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от ее сопротивления), Автоматическое регулирование плазмы (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от расстояния аппликатора до ткани), Автоматическое регулирование мощности, Постоянный мониторинг применяемого напряжения, Автоматический контроль выходных ВЧ-параметров (отклонение действительных значений от заданных) Замкнутая внутренняя система охлаждения аппарата, с помощью внешнего радиатора, Защита от ошибок обслуживания, отслеживающая нелогичные или неполные настройки, с предустановленной опцией автоматической подачи предупредительных сигналов, Мониторинг целостности подключенных инструментов с предустановленной опцией вывода информации об ошибке с указанием его номера и сопровождаемый звуковым сигналом, Визуализация применяемой мощности в виде столбовой диаграммы с указанием актуальных пиковых и средних значений выходной мощности соответствующего режима на момент активирования прибора, Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата, Реализация принципа модульного построения, Совместимость с эндоскопическим оборудованием ведущих мировых производителей. Возможность объединения отдельных модулей в единую рабочую станцию. Наличие системы безопасности нейтральных электродов, системы контроля предотвращения ожогов, контроля безопасности наложения нейтрального электрода (цветовой индикатор), числового показания сопротивления перехода (кожа-электрод), контроля направления аппликации контактной поверхности в отношении к направлению тока (цветовой индикатор). Цветной жидкокристаллический монитор, не менее 130 x 96 мм Mаксимальная мощность резания не менее 300 Ватт при сопротивлении не менее в 500 Ом Mаксимальная мощность коагулирования не менее 200 Ватт Подключение питания: номинальное напряжение сети не менее 100В - 120В / 220В - 240B +/-10%; номинальная частота сети 50/60Гц. Потребляемый ток более 8А / не менее 4А. Потребляемая мощность в дежурном режиме не менее 40 Вт. Потребляемая мощность при макс. уровне ВЧ-мощности не менее 500 Вт / 920 ВА. Подключение к системе уравнивания потенциалов. Сетевые предохранители Т 8 А / Т 4 А. Повторно-кратко- временный режим работы не менее 25% время включения (напр., 10 сек. активирован / 30 сек. деактивирован) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Коннектор для инсталляции апгрейда | Коннектор для апгрейда Режим - лигирование крупных сосудов до 7 мм, максимальное пиковое напряжение не более 220 Vp, (4 настройки режима) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 3 | Педаль - ножной переключатель однопедальный невзрывозащищенный | Активация функций коагулятора, Однопедальный, невзрывозащишенный | 1 шт. |
|  |  | 4 | Педаль -ножной переключатель двухпедальный невзрывозащищенный | Активация функций коагулятора, Двухпедальный, невзрывозащищенный | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 5 | Держатель электрода, с не менее 2-мя кнопками, с кабелем, тонкий | Для фиксации электродов с не менее 2-мя кнопками, с кабелем длиной не менее 4 м | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кабель соединительный длина не менее 4 м для интернациональной серии для нейтральных электродов | Для подключения 2-х составных нейтральных электродов к аппарату. длина не менее 4 м. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Хирургический набор электродов включая стерилизационную вставку: большой набор не менее 13 электродов | Набор состоит из не менее 13 электродов и стерилизационной вставки для диссекции и коагуляции | 1 шт. |
|  |  | 8 | Биполярный зажим лапароскопический , длина не менее 340 мм, укомплектованный рукояткой, трубкой и стержнем, полуглубокий | Для лигирования сосудов, не менее 340 мм, укомплектованный рукояткой, трубкой и стержнем-вставкой, полуглубокий | 1 шт. |
|  |  | 9 | Электроды нейтральные стерильные в упаковке по не менее 50 шт. с поверхностью не менее (85+23) кв. см без кабеля | Осуществление безопасного контакта с пациентом, поверхность не менее (85+23) см2 без кабеля, стерильные, в упаковке по не менее 50 шт., | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 10 кв.м; Вентиляция помещения не требуется; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды не менее 10– не более 35 °C при влажности не менее 30–не более 75 %; Электроснабжение не менее 200- не более 240В. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: область Абай, Жарминский район, с.Калбатау, Мустанбаева, 108 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев . Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Лот № 3 Кресло гинекологическое

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Кресло гинекологическое |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок (кресло), включая Кабель питания |  | Гинекологическое кресло с электромеханическими настройками положения. Кресло должно быть предназначено для проведения гинекологических осмотров и выполнения различных гинекологических процедур. Толщина обивки, не менее: 50 мм. Обивка секций должна иметь эргономичную форму. Кресло должно иметь не менее трёх секций: головная, спинная, тазовая. Рамы сиденья и спинной секции кресла должны быть изготовлены из полированной нержавеющей стали. Основание кресла и корпус колонны должны быть изготовлены из литого алюминия с порошковым покрытием. Наличие специальных выравнивающих винтовых опор для установки кресла в безопасном, устойчивом положении. На обратной стороне спинной секции должен располагаться держатель для рулонов с бумагой, предназначенный для размещения рулонов бумаги, шириной не более 500мм. Возможность разматывания бумаги для застилания спинной и тазовой, либо только тазовой секции. Возможность управления электромеханическими регулировками кресла посредством простой в управлении кабельной ножной педали. Требования к электромеханическим регулировкам: Электромеханическая регулировка высоты, не менее: 550 – не более 900 мм. Электромеханическая регулировка высоты за счет подъема тазовой секции, не менее: 550 не более 1130 мм. Электромеханическая регулировка тазовой секции, не менее: +20 градусов. Электромеханическая регулировка спинной секции, не более: +50 градусов. Требования к габаритным характеристикам: Ширина секций для размещения пациента: не менее 550 мм. Общая длина секций кресла в разложенном состоянии, не более: 1330 мм. Габариты головной секции, не менее: 330 х 550 мм. Габариты спинной секции, не менее: 580 х 550 мм. Габариты тазовой секции, не менее: 380 х 550 мм. Пространство, необходимое для установки кресла, не более: 860 x 550 мм. Вес кресла, не более: 110 кг. Безопасная рабочая нагрузка, не менее: 200 кг. Требования к электропитанию: Питание: не менее 110/230В / 50–60 Гц. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Опоры для ног по Гепелю, со встроенными поручнями, пара |  | Ножные опоры по Геппелю со встроенными ручными подпорками должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Наличие чехлов из искусственной кожи для ручных подпорок. Опоры для ног должны регулироваться по высоте и вращаться. Материал подколенников: вспененный полиуретан. Бесступенчатая регулировка наколенников с помощью шарового шарнира. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Поддон с держателем | Поддон с держателем: Лоток из нержавеющей стали, размещаемый под сиденьем должен быть выдвижным и иметь возможность наклона. Размеры лотка, не более: 325 x 265 x 65 мм. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: не менее 20~30°C Относительная влажность: не менее 30~75 % Атмосферное давление: не менее 70~106 кПа Электроснабжение не менее 200-240В |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес : область Абай, Жарминский район, с.Калбатау, Мустанбаева, 108 |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

2 қосымша

Тендерлік құжаттамаларға

Техникалық сипаттама

2023 жылға арналған медициналық жабдықты сатып алуға Тендер

Лот № 1 Ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйе керек жарақтарымен

| № п/п | Критерийлары | Сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық құралдын атауы | Ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйе керек жарақтарымен |  |  |  |
| 2 | Жинақтауына қойылатын талаптар | .№ п/п | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жинақтауыштары |  |  |  |
|  |  | 1 | Ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйеге арналған Консоль, Монитор арнайы медициналық | Жалпы талаптар: импульстік толқын, түс және энергетикалық доплерімен толық цифрлық көп мақсатты орта деңгейлі ультрадыбыстық диагностикалық жүйе. Қолдану салалары: -абдоминальды зерттеулер -акушерлік гинекология - кардиология -тірек-қимыл жүйесі -ангиология -урология -үстірт орналасқан органдар мен құрылымдар -педиатрия, неонатология -ортопедия -онкология -транскраниальды зерттеулер -трансвагинальды зерттеулер Сканерлеу режимдері: Режимге: -Сұр шкала карталарының саны, кемінде – 26 -Бояу карталарының саны, кемінде-9 -Беру кезінде қолдау көрсетілетін фокустау аймақтарының саны, кемінде-8 Сканерлеудің максималды тереңдігі, кем дегенде-33 см Сектор сенсорында кең сканерлеу бұрышы технологиясын қолдау, бұршақ, кем дегенде - 120 B-режимдегі секундына кадрдың максималды жиілігі, кемінде - 1449 Контраст пен бөлшектерді жақсарту үшін кескінді құруда қолданылатын тіндерінде дыбыс жылдамдығының мәнін пайдаланушы реттей алады М-режимі Сұр шкала карталарының саны, кемінде-8 Бояу карталарының саны, кемінде-9 Түсті Доплер, тіндерден жасалған түсті Доплер режимдерімен үйлесімділік PW – импульстік-толқындық Доплер: Нақты уақыт режимінде және кейінгі өңдеу режимінде доплер спектрін Автоматты контурлау Карталар саны, кемінде-14 (сұр + бояу) PRF диапазоны, кГц, кем емес - 0,3-тен 27,9-ға дейін 80°, м / с бұрышты түзету кезінде тіркелетін жылдамдық диапазоны, кемінде-0,001-62,65 Сканерлеу бұрышының өзгеру диапазоны, градус, кем емес - +/- 20° Бұрышты түзету, диапазон, градус, кем емес - +/- 90° Сынақ көлемінің мөлшері, мм, кемінде-1-16 Бұрышты түзету, қадам, градус, артық емес-1° Бір датчиктегі доплерлік жиіліктердің ең көп саны, кемінде-4 ЦДК-жылдамдық бойынша түсті доплерлік картаға түсіру: Бояу карталарының саны, кемінде-14 PRF диапазоны, кГц, кем емес - 0,1-ден 25-ке дейін Тіркелген жылдамдық диапазоны, м / с, кемінде-0,02-1,8 Қозғалыс пен тыныс алу кезінде пайда болатын артефактілерді басу алгоритмі Бір датчиктегі ЦДК жиіліктерінің ең көп саны, кемінде-4 ЦДК режимінде секундына ең жоғары кадр жиілігі, кемінде-458 Эд-энергиясы бойынша түсті доплерлік карталау PRF диапазоны, кГц, кемінде – 0,1-ден 25-ке дейін ЭД режимінде секундына ең жоғары кадр жиілігі, кемінде-458 бағытталған энергетикалық Доплер ЦДК және ЭД режимінде жинақтау (пайдаланушы таңдаған уақыт аралығы үшін түстің жинақталуы) Триплекс режимі: кем емес В+CFM+PW or CW B+PD+PW or CW Триплекс режимінде секундына максималды кадр жиілігі, кем дегенде - 1789 Сызықтық және Секторлық сенсорлармен үйлесімді трапеция сканерлеу режимі Кодталған тіндік гармоника режимі барлық бейнелеу датчиктерімен үйлесімді бір датчиктегі базалық жиіліктердің ең көп саны, кемінде-4 Бір сенсордағы гармоникалық жиіліктердің максималды саны, кем емес (нақты мәнді көрсетіңіз) – 4 Фазалық инверсия гармоникасы Кескіннің көлденең және радиалды біркелкілігін, сондай-ақ тентік кескін жарықтығын үздіксіз оңтайландыру режимі Көп жолақты құрама сканерлеу арқылы кескін байланысын қалыптастыру режимі Берілетін сәулелердің ең көп саны, кемінде-9 Қабылданатын сәулелердің ең көп саны, кемінде-9 Іргелі кескінмен бір уақытта көрсету Сурет сапасына әсер ету дәрежесі параметрлерінің саны, кемінде-7 Кодталған гармоника, ЦДК, ЭД, импульстік-толқындық доплер режимдерімен, органға тән бейнелеу режимімен үйлесімділік, 3D/4D төмен емес Адаптивті алгоритм негізінде кескін алудың органға тән режимі өңделген және іргелі кескіндерді бір уақытта көрсету Сенсорлардың барлық түрлерімен үйлесімділік Барлық визуализация режимдерімен үйлесімділік, соның ішінде 3D/4D төмен емес Кескінді сүзу дәрежелерінің саны, кемінде-6 Бұрыштық ауытқуы бар B-сканерлеу режимі (сызықтық датчиктер мен сызықтық көлемді датчиктер үшін) және биопсиялық инені тануды жақсарту Аппаратта сканерлеудің негізгі дағдыларын үйрететін бағдарлама - сенсордың дұрыс орналасуының схемалық бейнесі - органдардың анатомиялық бөлімі - клиникалық кескіннің мысалы Ультрадыбыстық кезеңдерді автоматтандыру және хаттамалау бағдарламасы - Зауыттық хаттамалар және пайдаланушы хаттамасының редакторы - Аннотацияларды автоматты түрде толтыру, сканерлеу режимдерін ауыстыру және өлшемдерді белсендіру Практикалық кеңестермен және жиі туындайтын сұрақтарға жауаптармен аппаратта жұмыс істеуге үйрететін бағдарлама Ұрықтың негізгі биометриялық параметрлерін автоматты түрде анықтау, контурлау және өлшеудің арнайы технологиясы Қуықтың мөлшері мен көлемін автоматты түрде өлшеу бағдарламасы Монитор еркін қозғалатын кронштейнге орналастырылған сұйық кристалды жарқылға қарсы монитор Экранның диагональ өлшемі, дюйм, кем дегенде - 21,5" Монитордың ажыратымдылығы, пикселдер, кемінде - 1920х1080 Барлық сканерлеу режимдерінде қызметтік және диагностикалық ақпаратты көрсету аймағының диагоналы, дюйм, кемінде - 21,5" Алға / артқа еңкейту бұрышын реттеу, градус, кем дегенде-90°/25° Көлденең жазықтықта бұрылу, градус, кем дегенде-145° Монитордың биіктігін биіктігі бойынша реттеу, см, кемінде-15 Басқару панелін биіктігі бойынша реттеу, см, кемінде-37,5 Басқару тақтасының биіктігі мен монитордың биіктігін тәуелсіз реттеу Пайдаланушы интерфейсі - Үш бағытта реттелетін басқару консолі - Басқару консолінің айналу бұрышы, градус, кем дегенде-90° - Консольге біріктірілген динамиктер - Түсті сенсорлық басқару тақтасы, дюйм, кем дегенде-9,9 - Толық өлшемді алфавиттік-сандық пернетақта - Интерактивті пернетақтаны жарықтандыру -Корпустың алдыңғы жағындағы арнайы принтер және DVD жетек бөлімдері Жүйенің толық жиілік диапазоны, МГц, кемінде - 1,7-ден 18,0-ге дейін Ультрадыбыстық сәулені қалыптастыру - сандық ультрадыбыстық сәулені кең жолақты қалыптастыру технологиясы Датчиктерді қосуға арналған белсенді порттардың саны (CW емес), кемінде – 4 Түйреуішсіз сенсор қосқыштары Қосылған usb микрофонының көмегімен суреттерді және/немесе кинопетельдерді сақтау кезінде дауыстық түсініктемелерді жазу Жүйеге кем дегенде 15 минут жұмыс істеуге мүмкіндік беретін кіріктірілген батарея Динамикалық диапазон, дБ, кемінде - 275 Цифрлық қабылдау-беру арналарының саны, кемінде-301 056 Секундына ең жоғары кадр жиілігі, кемінде - 1449 Сәуле түйіндерінің максималды ену тереңдігі, см, кем дегенде-33 Зауыттық алдын ала орнатылған бағдарламалар саны, кемінде-113 Пайдаланушы анықтайтын алдын ала орнатылған бағдарламалардың саны, кемінде-607 Кино жады: - Сақтау режимі тікелей ультрадыбыстық кескін мониторы экранында және сандық кескін жадының кино ілмектерінде. - Кинотаспаның айналдыру жылдамдығын, позициясын реттеу, кемінде – 11 - Кинотаспаның, кадрлардың максималды ұзақтығы, кемінде – 219000 - Кинотаспаның максималды ұзақтығы, сек, кемінде – 209 - Тіндердін акустикалық қасиеттері бойынша В-режимінде кескінді автоматты түрде оңтайландыру - Түсті карталау кескінді автоматты түрде оңтайландыру Түсті карталау режимінде кескінді автоматты түрде оңтайландыру TGC кескінін автоматты түрде оңтайландыру Доплер спектрін автоматты түрде оңтайландыру: - Базалық желіні автоматты түрде түзету - PRF автоматты түрде түзету - Бұрышты автоматты түрде түзету - Спектрді автоматты түрде төңкеру Нақты Триплекс режимінде доплер спектрін автоматты түрде есептеу - Көрсетілетін параметрлер саны, кемінде-14 Кескінді одан әрі оңтайландыру үшін "шикі" ультрадыбыстық деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін бағдарламалық және аппараттық мүмкіндіктер. Бұрын сақталған суреттерде келесі параметрлерді реттеу және реттеу: * В-режимі: күшейту, динамикалық диапазон, басу, түс гаммасы мен жалған бояу карталарын таңдау, М режимін белсендіру * СFM/PDI режимі: режимді қосу/өшіру, күшейту, тепе-теңдікті реттеу, түс гаммасын таңдау • PW режимі: режимді қосу/өшіру, күшейту, динамикалық диапазон, бұрышты өзгерту, негізгі сызықты ауыстыру, айналдыру жылдамдығын таңдау, дисплей пішімін, түс гаммасын және жалған бояу картасын таңдау, автоматты өлшеу * Кинотаспа режимі: кинотаспаны айналдыру жылдамдығы, анатомиялық М режимін белсендіру, 2D кескіннің динамикалық реттілігіне негізделген үш өлшемді қайта құру (егер тиісті опция орнатылған болса). Ультрадыбыстық суреттерді сандық түрде мұрағаттауға және өңдеуге арналған аппаратқа біріктірілген Компьютерлік жұмыс станциясы Пациенттердің мұрағатын жасау; - Статикалық және динамикалық кескіндерді Raw DICOM "шикі" деректер форматында сақтау -Бұрын сақталған кескіндерді өңдеуден кейінгі өңдеу - Өлшеулер мен есептеулер жүргізу - Зерттеу есептерін шығару - Ультрадыбыстық суреттерді кемінде CD/DVD, USB форматында ауыстырылатын суреттерде сақтау: jpg, avi, wmv - Статикалық және динамикалық кескіндерді стандартты форматта сақтау Сыртқы жұмыс станциясында мұрағатталған статикалық кескіндер мен кинопетельдерді Windows-тан төмен емес форматта көруге арналған кіріктірілген бағдарлама Ультрадыбыстық суреттерді сандық түрде мұрағаттауға және өңдеуге арналған аппаратқа біріктірілген Компьютерлік жұмыс станциясы Пациенттердің мұрағатын жасау; - Статикалық және динамикалық кескіндерді Raw DICOM "шикі" деректер форматында сақтау -Бұрын сақталған кескіндерді өңдеуден кейінгі өңдеу - Өлшеулер мен есептеулер жүргізу - Зерттеу есептерін шығару - Ультрадыбыстық суреттерді кемінде CD/DVD, USB форматында ауыстырылатын суреттерде сақтау: jpg, avi, wmv - Статикалық және динамикалық кескіндерді стандартты форматта сақтау Сыртқы жұмыс станциясында мұрағатталған статикалық кескіндер мен кинопетельдерді Windows-тан төмен емес форматта көруге арналған кіріктірілген бағдарлама Тиісті пернені тағайындау арқылы жиі орындалатын әрекеттер тізбегін бағдарламалау Қалыпты және нашарлаған акустикалық терезесі бар науқастарды бейнелеуге арналған кіріктірілген алдын ала орнатулар Ангиологияға арналған есептеу пакеттері және жиынтық қорытындылар Есептеу пакеттері және кардиологияға арналған жиынтық қорытындылар Акушерлік және гинекологияға арналған есеп айырысу пакеттері және жиынтық қорытындылар - Ұрықтың ішілік дамуын бақылау хаттамасы - Бірнеше жүктілікке арналған есептеу бағдарламалары - Бірлескен дисплазияға арналған есептеу бағдарламалары - Урологияға арналған есептеу пакеттері және жиынтық қорытындылар -Бүйрек зерттеулеріне арналған есептеу пакеттері мен жиынтық қорытындылар Қолдау көрсетілетін сенсорлардың түрлері: - Конвекс - Микроконвекс - Секторлық фазалық - Сызықтық - Аралас ректовагинальды - Биплановые Көлемді 4D-датчиктер, оның ішінде қуысішілік датчиктер | 1 дана |
|  |  | 2 | Ультрадыбыстық диагностикалық медициналық жүйеге арналған электрмен жабдықтау кабелі | Еуропалық ашасы бар қуат кабелі | 1 дана |
|  |  | 3 | Руководство пользователя для ультразвуковых систем на русском языке | Орыс тіліндегі ультрадыбыстық жүйелерге арналған пайдаланушы нұсқаулығы | 1 дана |
|  |  | Қосымша жиындықтар |  |  |  |
|  |  | 1 | Сызықты сенсор | Қан тамырларын, кіші және беткі мүшелерді, тірек-қимыл аппаратын, неонатология мен педиатрияны зерттеуге арналған сызықтық сенсор: Ауыстырылатын және көрсетілетін орталық жиіліктердің диапазоны, МГц, кемінде-4,2-13 Элементтер саны - 192 кем емес Сканерленетін учаскенің Ені, мм - 38,4 кем емес Экранда көрсетілетін В–режимінің орталық жиіліктерінің саны - 4-тен кем емес Тіндік гармоника режиміндегі жиіліктер саны кемінде - 4 Сканерлеу бұрышының өзгеруі, градус-кемінде ±20° Қолдау: Спектрлік доплер; түсті доплерлік картаға түсіру; көп жолақты күрделі сканерлеу; суреттерді алу және артефактілерді басу режимі | 1 дана |
|  |  | 2 | Микроконвекс ішкі қуыс сенсоры | Гинекология, акушерлік, урология үшін микроконвекс ішілік сенсор: Ауыстырылатын және көрсетілетін орталық жиіліктердің диапазоны, МГц, кемінде-4,0-10,0 Элементтер саны, кемінде – 128 Қисықтық радиусы, мм, артық емес-9 Сканерлеу бұрышы, градус, кем дегенде - 168° Экранда көрсетілетін В-режимінің орталық жиіліктерінің саны кемінде-3 Тіндік гармоника режиміндегі жиіліктер саны кемінде-3 Қолдау: Спектрлік Доплер; көп жолақты күрделі сканерлеу; | 1 дана |
|  |  | 3 | Үздіксіз толқындық доплер режимінде кескіндер алу үшін ендірілген бағдарламалық модуль | үздіксіз толқындық доплер Нақты уақыт режимінде және кейінгі өңдеу режимінде доплер спектрін автоматты контурлау; Тіркелген жылдамдық диапазоны, м / с, кемінде-0,002-61,05 Бұрышты түзету, диапазон, градус, кем емес - +/- 90° Бұрышты түзету, қадам, градус, артық емес-1° | 1 дана |
|  |  | 4 | Микроконвекс ішілік датчиктерге арналған ұстағыштар | Қуыс ішіндегі сенсорларға арналған көлденең ұстағыш | 1 дана |
|  |  | 5 | Сымсыз Адаптер | Wi-fi арқылы жергілікті желіге сымсыз қол жеткізу опциясы | 1 дана |
|  |  | 6 | DICOM пішімінде деректерді беруді қамтамасыз ету үшін ендірілген бағдарламалық модуль | DICOM 3 стандартында деректерді беруді қамтамасыз ететін бағдарламалық және аппараттық мүмкіндіктер | 1 дана |
|  |  | 7 | Қара және ақ медициналық суреттерді басып шығаратын құрылғыға арналған сөре | Қара және ақ принтерге арналған сөре | 1 дана |
|  |  | 8 | Ақ-қара медициналық кескінді басып шығару құрылғысы, ақ-қара медициналық кескінді басып шығаратын құрылғыға арналған сөре, ақ-қара медициналық кескінді басып шығаратын құрылғыға арналған қағаз | Мыналарды қамтитын жиынтық * Ақ-қара принтер * Принтерге арналған сөре * 1 орам принтер қағазы | 1 жинақ |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1 | Қара және ақ медициналық суреттерді басып шығаратын құрылғыға арналған қағаз | Қара және ақ принтерге арналған қағаз | 1 орам |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | - Кем дегенде 100/115/230 В, 50/60 Гц қуат. - Жұмыс режимі: * Температура: кем дегенде +10° - тан +40° - қа дейін * Ауаның ылғалдылығы: конденсат түспей кемінде 35-тен 75% - ға дейін. - Сақтау: * Температура: кем дегенде 0° - тан +50° - қа дейін * Ауаның ылғалдылығы: конденсат түспей кемінде 10-нан 85% - ға дейін. - Үй-жайдың ауданы кемінде 10 ш. м. - Тік күйде бекіту қажет - Жерге қосылған розеткалар, үздіксіз қуат көзін пайдалану ұсынылады |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн Адрес: Абай облысы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Мустанбаев көшесі, 108 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

Лот №2  Электрокаогулятор

| № п/п | Критерииялар | Сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (модельді, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, Мемлекеттік тізілімге сәйкес) | Электрокаогулятор |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (МИ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы. | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Коагулятор электрохирургиялық | Электрлік Коагулятор хирургиялық кесуге және коагуляцияға арналған. Қолдану саласы: Гинекология, урология, Жалпы хирургия, Гастроэнтерология / эндоскопия, нейрохирургия, ЛОР, ортопедия, дерматология, офтальмология Реттелетін электрохирургиядағы атравматикалық монополярлы және биполярлы коагуляциялар мен қималарға арналған жоғары жиілікті аппарат. Басқару: Ашық мәтіндік диалог түріндегі интерактивті басқару, Тек белсенді РЖ ұясының жарық индикаторы, Режимдерді қашықтан ауыстыру кесу-коагуляция: ұстағыштың тұтқасынан іске қосу және педальдан іске қосу, аппараттың функционалдық бағдарламаларын қашықтан ауыстыру: ұстағыштың тұтқасынан іске қосу және педальдан іске қосу, құралдар мен керек-жарақтарды қосу үшін "қосу және жұмыс істеу" принципін қолдану, матаға күтілетін әсерді визуалды көрсету, Тек белсенді Розетка үшін қажетті ақпаратты көрнекі түрде ұсыну - функция, "Автостарт" функциясы - (іске қосу ұзақтығын бақылау, максималды қосу ұзақтығын жеке бейімдеу), Режимді іске қосу ұзақтығын бақылау, Аппараттың жадында кем дегенде жеке кесу және коагуляция бағдарламаларын құру және сақтау мүмкіндігі (198 бағдарлама (99*2), Кем дегенде 2 аяқты қосқышты қосу, Сипаттама: Жж аспабындағы ұялардың (орнату орындарының) саны: кемінде 4 орнату орны: 1. Биполярлық ұя 2. Монополярлы ұя немесе биполярлы ұя немесе көп функциялы ұя (таңдау бойынша) 3. Мультифункционалды ұя немесе Монополярлы ұя (таңдау бойынша) 4. Бейтарап электрод ұясы Ең жоғары қуатты автоматты реттеу жүйесі , Жаңартуларды орнату (аппараттың функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтетін бағдарламалық қамтамасыз ету), Кернеуді автоматты реттеу, ұшқынды Автоматты реттеу (матаға тұрақты әсер ету әсері, оның кедергісіне қарамастан), плазманы автоматты түрде реттеу (аппликатордың матаға дейінгі қашықтығына қарамастан матаға тұрақты әсер ету әсері), Қуатты автоматты реттеу, қолданылатын кернеудің тұрақты мониторингі, Шығыс РЖ параметрлерін автоматты бақылау (нақты мәндердің берілгендерден ауытқуы) сыртқы радиатордың көмегімен аппараттың жабық ішкі салқындату жүйесі, Логикалық емес немесе толық емес параметрлерді бақылайтын техникалық қызмет көрсету қателерінен қорғау, алдын ала орнатылған автоматты ескерту сигналдарын беру опциясы, Қате туралы ақпаратты оның нөмірін көрсете отырып және дыбыстық сигналмен бірге алдын ала орнатылған опциямен қосылған құралдардың тұтастығын мониторингілеу, аспапты іске қосу сәтінде тиісті режимнің Шығыс қуатының өзекті шыңы мен орташа мәндерін көрсете отырып, қолданылатын қуатты бағаналы диаграмма түрінде визуализациялау, Аппарат корпусында желдеткіш саңылаулардың болмауы, модульдік құрылыс қағидатын іске асыру, жетекші әлемдік өндірушілердің эндоскопиялық жабдықтарымен үйлесімділік. Жеке модульдерді бір жұмыс станциясына біріктіру мүмкіндігі. Бейтарап электродтардың қауіпсіздік жүйесінің, күйіп қалудың алдын алуды бақылау жүйесінің, бейтарап электродты қолдану қауіпсіздігін бақылаудың (түс индикаторы), ауысу кедергісінің сандық көрсеткішінің (тері-электрод), ток бағытына қатысты жанасу бетінің аппликация бағытын бақылаудың (түс индикаторы) болуы. Түсті сұйық кристалды монитор, кемінде 130 x 96 мм Кесудің ең жоғары қуаты 500 Ом кем емес қарсылық кезінде кемінде 300 Ватт Коагуляцияның максималды қуаты кемінде 200 Ватт Қуат қосылымы: желінің номиналды кернеуі кемінде 100В - 120В / 220В-240b +/-10%; желінің номиналды жиілігі 50/60Гц. Тұтынылатын ток 8А / кем емес 4А. кезекші режимде тұтынылатын қуат кемінде 40 Вт. Жж-қуатының ең жоғары деңгейі 500 Вт / 920 ВА кем емес болған кезде тұтынылатын қуат. Потенциалды теңестіру жүйесіне қосылу. Желілік сақтандырғыштар Т 8 А / Т 4 А.қайта-қысқа - уақытша жұмыс режимі кемінде 25% қосу уақыты (мысалы., 10 сек. іске қосылды / 30 сек. өшірілген) | 1 дана |
|  |  | 2 | Жаңартуды орнатуға арналған қосқыш | Жаңартуға арналған коннектор режимі-үлкен ыдыстарды 7 мм-ге дейін байлау, максималды ең жоғары кернеу 220 Vp аспайды, (4 режим параметрлері) | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 3 | Педаль-аяқ қосқышы бір педальды жарылысқа қарсы емес | Коагулятор функцияларын белсендіру, Бір педальды, жарылыстан қорғалған | 1 дана |
|  |  | 4 | Педаль-аяқ қосқышы екі педальды жарылысқа қарсы емес | Коагулятор функцияларын белсендіру, Екі педальды, жарылысқа төзімді | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 5 | Электрод ұстағышы, кемінде 2 түймесі бар, кабелі бар, жұқа | Ұзындығы кемінде 4 м кабелі бар кемінде 2 түймесі бар электродтарды бекіту үшін | 1 дана |
|  |  | 6 | Қосылатын Кабель бейтарап электродтар үшін халықаралық серия үшін ұзындығы кемінде 4 м | Аппаратқа 2 құрамды бейтарап электродтарды қосу үшін. ұзындығы кемінде 4 м. | 1 дана |
|  |  | 7 | Электродтардың хирургиялық жиынтығы зарарсыздандыру кірістіруді қоса алғанда: кем дегенде 13 электродтан тұратын үлкен жиынтық | Жинақ кем дегенде 13 электродтан және диссекция мен коагуляцияға арналған стерилизациялық кірістіруден тұрады | 1 дана |
|  |  | 8 | Биполярлық қысқыш лапароскопиялық , ұзындығы кемінде 340 мм, тұтқамен, түтікпен және өзекпен жабдықталған, жартылай терең | Ыдыстарды байлау үшін тұтқамен, түтікпен және кірістіру өзегімен жабдықталған, кемінде 340 мм, жартылай терең | 1 дана |
|  |  | 9 | Стерильді бейтарап электродтар кемінде 50 дана қаптамада беті кемінде (85+23) шаршы см кабельсіз | Пациентпен қауіпсіз жанасуды жүзеге асыру, беті кемінде (85+23) см2 кабельсіз, стерильді, кемінде 50 бумада берілген, | 1 уп. |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Ғимаратқа қойылатын талаптар: ғимарраттың көлемі: кемінде 10 ш.м; Бөлмені желдету қажет емес; Жүйенің оңтайлы жұмыс жағдайлары: Қоршаған ортаның температурасы 10– нан кем емес–35 °C-тан артық емес ылғалдылығы 30-дан кем емес-75-тен артық емес %; Электрмен жабдықтау 200 - ден кем емес-240В артық емес. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 90 күнтізбелік күн Адрес: Абай облысы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Мустанбаев көшесі, 108 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай . Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

Лот № 3 Гинекологиялық кресло

| № п/п | Критерииялар | Сипаттамалар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (үлгіні, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Гинекологиялық кресло |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п |  | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы. | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Қуат кабелін қоса алғанда, негізгі блок (кресло) |  | Электромеханикалық орналасу параметрлері бар гинекологиялық орындық. Кресло гинекологиялық тексерулер жүргізуге және әртүрлі гинекологиялық процедураларды орындауға арналған болуы керек. Қаптаманың қалыңдығы, кем дегенде: 50 мм. бөлімдердің қаптамасы эргономикалық пішінге ие болуы керек. Креслода кемінде үш бөлім болуы керек: бас, доральді, жамбас. Орындық жақтаулары мен орындықтың артқы бөлігі жылтыратылған тот баспайтын болаттан жасалуы керек. Креслолардың негізі мен бағананың корпусы ұнтақпен қапталған алюминийден жасалуы керек. Креслоларды қауіпсіз, тұрақты күйде орнатуға арналған арнайы тегістейтін бұрандалы тіректердің болуы. Дорсальды бөліктің артқы жағында ені 500 мм-ден аспайтын қағаз орамдарын орналастыруға арналған қағаз орамдары ұстағышы болуы керек. Дорсальды және жамбас бөлігін немесе тек жамбас бөлігін төсеу үшін қағазды босату мүмкіндігі. Креслолардың электромеханикалық реттеулерін басқаруға оңай кабельдік аяқ педальы арқылы басқару мүмкіндігі. Электромеханикалық реттеуге қойылатын талаптар: Биіктікті электромеханикалық реттеу, кемінде: 550-900 мм артық емес. Жамбас секциясын көтеру есебінен биіктікті электромеханикалық реттеу, кемінде: 550 1130 мм артық емес. Жамбас секциясын электромеханикалық реттеу, кемінде: +20 градус. Доральді секцияны электромеханикалық реттеу, артық емес: +50 градус. Жалпы сипаттамаларға қойылатын талаптар: Науқасты орналастыруға арналған бөлімдердің ені: кемінде 550 мм. Кресло секцияларының жалпы ұзындығы жайылған күйде, артық емес: 1330 мм. Бас секциясының габариттері, кемінде: 330 х 550 мм. Доральді секцияның габариттері, кемінде: 580 х 550 мм. Жамбас секциясының габариттері, кемінде: 380 х 550 мм. Креслоларды орнатуға қажетті кеңістік: 860 x 550 мм артық емес. Креслолардың салмағы, артық емес: 110 кг. Қауіпсіз жұмыс жүктемесі, кемінде: 200 кг. Электр қуатына қойылатын талаптар: Тамақтану: кем дегенде 110 / 230В / 50-60 Гц. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Гепельге арналған аяқ тіректері, кіріктірілген тұтқалары бар, бу |  | Кіріктірілген қол тіректері бар геппельге арналған аяқ тіректері тот баспайтын болаттан жасалуы керек. Қол тіректеріне арналған жасанды былғарыдан жасалған қақпақтардың болуы. Аяқ тіректері биіктігі бойынша реттеліп, айналуы керек. Поплитальды Материал: полиуретанды көбік. Тізе жастықшаларын шар буынымен қадамсыз реттеу. | 1 комплект |
|  |  | Қосымша компоненттер : |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Ұстағышы бар науа | Ұстағышы бар науа: орындықтың астына орналастырылған тот баспайтын болаттан жасалған науа тартылатын және еңкейтуге қабілетті болуы керек. Науаның өлшемдері, артық емес: 325 x 265 x 65 мм. | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Үй-жайға қойылатын талаптар: Үй-жайдың ауданы: кемінде 8 шаршы метр; Жүйенің оңтайлы жұмыс жағдайлары: Қоршаған орта температурасы: кем дегенде 20~30°C Салыстырмалы ылғалдылық: кем дегенде 30~75 % Атмосфералық қысым: кем дегенде 70~106 кПа Электрмен жабдықтау 200-240В кем емес |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес : Абай обласы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Мустанбаев, 108 |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 күнтізбелік күн |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру (ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен) - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |  |